## ICPMS Plaster
Unit Analisis Tradisional
Laporan Ujian Pengesanan Logam Berat (ICPMS) dalam Plaster
No. Sampel |  |  | 2023070138 A
Fail Analisis |  |  | 210824
TATACARA UJIAN: PKKK/300/UAT/035
PARAMETER ANALISIS LOGAM As,Hg,Pb,Cd
Equipment: |  | ICPMS Agilent 8800 ICPMS Agilent 8900 |  |  | Calibration mode: | Linear Through Blank
Instrument type: |  | ICPMS |  |  | Element: | As,Pb,Cd | Hg
Tune method: |  | Helium Oxygen |  |  | Standard 1: | 5 ppb | 1 ppb
Plasma mode: |  | HMI (low) |  |  | Standard 2: | 25ppb | 5ppb
Scan Type: |  | Single Quad (Q2) Triple Quad (Q3) |  |  | Standard 3: | 75ppb | 15ppb
Concentration unit: |  | ppb |  |  | Standard 4: | 150ppb | 30ppb
Analysis method: |  | Full Quant |  |  | Calibration Check Sol.: | 50ppb | 10ppb
Analysis mode: |  | Spectrum |  |  | No Kelompok Piawai Rujukan |  |  | Tarikh Luput:
Nebulizer pump rate: |  | 0.1 rps |  |  | As : HC 16350373 - 2 |  |  | 2025-05-31
Sampling mode: |  | Autosampler |  |  | Hg : HC 15161426 - 2 |  |  | 2025-02-28
[5 empty] | Pb : HC 14813176 - 2 |  |  | 2025-01-31
[5 empty] | Cd : HC 28942277 - 2 |  |  | 2026-04-30
Keputusan Ujian As
Keputusan sampel (ppb) = 1000 |  | 119.453 | ÷ | 1000 | Keputusan akhir : |  | <0.15 |  | mg/kg
= |  | 0.11945
Keputusan Ujian Cd
Keputusan sampel (ppb) = 1000 |  | 22.622 | ÷ | 1000 | Keputusan akhir : |  | <0.15 |  | mg/kg
= |  | 0.022622
Keputusan Ujian Hg
Keputusan sampel (ppb) = 1000 |  | 10.579 | ÷ | 1000 | Keputusan akhir : |  | <0.15 |  | mg/kg
= |  | 0.010579
Keputusan Ujian Pb
Keputusan sampel (ppb) = 1000 |  | 742.086 | ÷ | 1000 | Keputusan akhir : |  | 0.74209 |  | mg/kg
= |  | 0.74209
Keputusan Ujian: |  |  |  |  | Catatan:
□ Mean □ 2 timbangan (A,B)
□ Median □ 4 timbangan (A,B,C,D)
LULUS
TIDAK LULUS UJIAN_______________
Tandatangan Penganalisa & tarikh
[5 empty] | IQBAL | NORDIYANA 21/08/2024
Tandatangan Penyemak & tarikh